Технический каталог – счетчики воды «Пульс» 2014
СОДЕРЖАНИЕ:
Назначение и область применения.
2
Технические характеристики (по ГОСТ Р 50601-93).
2

Устройство и принцип работы.
3
Визуальное считывание показаний.
4
Универсальный счетчик «ПУЛЬС»……………………………………………………………5
Дистанционное считывание (для счетчиков с импульсным выходом).
6
Монтаж и подготовка счетчика к работе.
6
Пример установки водосчетчика.
7
Комплектность.
7

Маркировка и пломбирование.
...8
Перечень возможных неисправностей.
8
Поверка счетчиков.
8
Условия хранения и транспортирования.
9
Гарантийные обязательства.
9
Схемы присоединения водосчетчиков……………………………………………………10

[image: image6.png]



[image: image7.png]12-066333

BEEOTEY .

[ 0

| nuaLC
B-H, A-v 8-
Qn:1,5mM E ’ ¥

K=3,8580x10 "

7 .
PN:1,6Mna @ %
90°C
\. ©




Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый Пульс
 (одноструйный, сухоходный)
Назначение и область применения

   Счетчики предназначены для измерения расхода сетевой воды по СНиП 41-02-2003 и питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа и диапазоне температур от +5 °С до +90 °С.
   Основное предназначение – квартирный учет воды. При использовании счетчиков с импульсным выходом, они 
могут использоваться в составе общедомовых автоматизированных систем учета расхода ресурсов.
   Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей, соответствующую требованиям МИ 2985-2006 ГСИ. Модификации с импульсным выходом дают возможность дистанционного считывания показаний.
Счетчики изготовлены по техническим условиям ТУ 4213-001-61604290-2010.
   Счетчики включены в Государственный реестр средств измерений за № 47244-11 и допущены к применению на 
территории России.
Технические характеристики
	№
	Характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристик

	
	
	
	Класс А2
	          Класс В2


	1
	Диаметр условного прохода, Ду
	мм
	    15
	 15

	2
	Максимальный расход Qmax
	м 3/час
	           3
	           3

	3
	Номинальный расход Qn  3
	м 3/час
	         1,5
	        1,5

	4
	Переходный расход Qt
	м 3/час
	      0,15
	     0,12

	5
	Минимальный расход Qmin
	м 3/час
	      0,06
	     0,03

	6
	Порог чувствительности, не более
	м3/час
	   0,020  
	   0,010

	7
	Диапазон температур измеряемой среды, гор./хол.
	°С
	        +5…+90  /  +5…+30

	8
	Диапазон температур окружающей среды
	°С
	+5...+50

	9
	Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35°С
	%
	                             80

	10
	Потеря давления при Qmax не более
	МПа
	      0,1

	11
	Цена импульса (для счетчиков с импульсным выходом)
	м3/имп.
	   0,01

	12
	Емкость счетного механизма
	м3
	 99999,9999

	13
	Цена единицы младшего разряда
	м3
	     0,0001

	14
	Максимальное рабочее давление воды, не более
	МПа
	                           1,6

	15
	Устойчивость к магнитному полю, напряженность,

не более
	кА/м
	     140


	№
	Характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристик

	
	
	
	Класс А
	Класс В

	18
	Резьбовое соединение на счетчике/на штуцерах
	дюймы
	G3/4 / 1/2

	17
	Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков горячей  воды
	%
	

	
	- в диапазоне расходов от Qmin  до  Qt

	
	(5


	
	- в диапазоне расходов от Qt  до Qmax

	
	(3



	18
	 Срок службы счетчика
	лет
	    12

	19
	Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков холодной  воды
	%
	

	
	- в диапазоне расходов от Qmin  до  Qt

	
	(5


	
	- в диапазоне расходов от Qt  до Qmax

	
	(2



	20
	Масса счетчика в упаковке
	     грамм
	570

	
	Габаритные размеры
	
	

	
	Длина
	мм
	 80(160)1

	21
	Высота
	мм
	72

	
	Ширина
	мм
	65

	22
	Длина соединительного кабеля устройства удаленного считывания
	м
	1,5

	23
	Потребляемый ток устройства считывания
	мА
	100


Примечания:
1. Цифра в скобках обозначает длину счетчика с установленными полусгонами.
2. Технические характеристики в соответствии с ГОСТ Р 51093.1  приведены для класса В – горизонтальная установка, и класса А – вертикальная  установка.
3.  «Номинальным» считается расход равный 0,5 максимального. При данном расходе счетчик может работать непрерывно в течение длительного  времени.
[image: image8.jpg]


Устройство и принцип работы
[image: image9.png]Kopnyc
KPpbINbEYaTKa

BeAYLLNIA MarHnT
YNAOTHATENBHOE KOMBLO
HACTPOCUHKIV ANCK
aKpaHvpytoLas MygpTa
NPMXUMHAaA ranka



[image: image1.png]B pacnpefenUTeNbHas NiacTuHa
a KPBILWKA CHETHOrO MeXdHn3Ma
CHETHLIN MEXaHN3M
NNOMBUPOBOHHBIN XOMYT

[B YNIOTHUTENLHOE KOMBLIO

[B NpVCOCANHNTENLHEIA NONYCTrOH
I NoNycroH ¢ o6paTHLIM KNanaHom




Изделие представляет собой одноструйный сухоход- ный тахометрический счетчик. В проточной части счет- чика расположена крыльчатка 2, которая  вращается под действием потока воды. Счетное устройство счет- чика имеет механизм часового типа10, вращающийся под действием синхронной магнитной муфты 3, по- мещенной в анодированный стальной экран 6, ис- ключающий  влияние на показания прибора  внешних магнитных полей.
   Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки вращающейся под действием потока протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счетчика через входной патрубок и далее поступает в измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах вращается крыльчатка 2, на оси которой установлен магнит  3 ведущей части магнитной муфты. 
   Число оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей через счетчик воды. Магнит 3, установленный в ступице крыльчатки  2, передает вращение на ведомый магнит синхронной муфты,
 находящейся в счетном устройстве 10.
   Счетное устройство изолировано от измеряемой среды специальной крышкой  9 с уплотнительным 
кольцом 12.
   Корпус счетчика соединяется со счетным устройством пластмассовым хомутом с замковой клипсой 11.        Этот хомут одновременно является пломбировочным элементом, ограничивающим 
несанкционированный доступ к механизму счетчика.
  Часовой механизм счетного устройства приводит число оборотов крыльчатки к значению объема, 
протекающей воды в м3. Счетное устройство имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для определения объема воды в м3.
В счетном устройстве имеется контрольная звездочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на установках с автоматическим съемом сигналов, а также 
позволяющая осуществлять дистанционную регистрацию объема воды, прошедшего через счетчик.
   Настройка счетчика производится с помощью настроечного диска 5, который имеет со стороны 
измерительной камеры две неподвижных лопасти, изменяющих скорость потока в камере. Настроечный диск через распределительную пластину 8 крепится к корпусу с помощью фасонной гайки 7. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным кольцом 4.
   Крепление счетчика к трубопроводу осуществляется с помощью двух полусгонов 13, снабженных
 паронитовыми прокладками. Полусгоны имеют ушки для пломбировки.
   В комплект поставки счетчика  кроме двух полусгонов входит обратный клапан, который может  
прилагаться отдельно или быть уже установленным в один из полусгонов.
   Детали счетчика выполнены из материалов, не снижающих качество воды, стойких к ее воздействию в пределах рабочего диапазона температур и допущенных к применению Минздравом России.
Визуальное считывание показаний
[image: image10.jpg]12-066333

LIS

0
| NUALT (%)
’ B-H, A-vV 8. -2
Q1 ok = ’ 3
K=3,8580x10® - 3

PN:1.6Mna @ o e



десятки тысяч м 3
тысячи м 3
сотни м 3
десятки м 3
м3
сотни литров десятки литров литры
1. 
Показания прибора считываются в прямоугольных   окошках табло.
2. Один полный оборот красной стрелки табло соответствует расходу 1 литр.
3. Данные о расходе на табло отображаются накопительно. Это значит, что для получения значения расхода,   прошедшего через прибор за определенный промежуток времени, нужно от  показаний прибора в конце периода отнять показания в начале периода.
Например:  предыдущие показания прибора 1583,183, 
текущие показания прибора 1635,144. Расход  за период со времени снятия предыдущих показаний до текущего  момента: 1635,144-1583,183= 51,961 м3.
Универсальный счетчик «ПУЛЬС»
[image: image2.png]


 Счетчик воды универсальный «ПУЛЬС» (одноструйный, сухоходный) предназначен  для измерений объема холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводам систем горячего и холодного водоснабжения.

   Счетчики воды выпускаются по ТУ 4213-002-61604290-2013.

   Счетчики внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и имеют свидетельство об утверждении типа средства измерений за номером  № 57032-14.

 Основные технические и метрологические характеристики
	Наименование параметра
	Модель

	
	«ПУЛЬС»-15У-80
	«ПУЛЬС»-15УИ-80
	«ПУЛЬС»-15У-110
	«ПУЛЬС»-15УИ-100

	
	Значение параметра

	Диаметр условного прохода (Ду), мм
	15

	Метрологический класс  по ГОСТ Р 50193.1
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	Объемный расход воды, м3/ч:

- минимальный qmin
- переходный qt
- номинальный qn
- максимальный qmax
	0,06

0,15

1,5

3,0
	0,03

0,12

1,5

3,0
	0,06

0,15

1,5

3,0
	0,03

0,12

1,5

3,0
	0,06

0,15

1,5

3,0
	0,03

0,12

1,5

3,0
	0,06

0,15

1,5

3,0
	0,03

0,12

1,5

3,0

	Порог чувствительности, м3/ч, не более
	0,02
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02
	0,01

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, в диапазоне объемных расходов, %:

qmin ≤ q < qt

qt ≤ q ≤ qmax
	± 5

± 2

	Максимальное рабочее давление, МПа
	1,6

	Потеря давления при qmax, МПа, не более 
	0,1

	Емкость счетного устройства, м3
	99999,9999

	Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3
	0,0001

	Вес импульса, м3/имп
	-
	0,01
	-
	0,01

	Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

- относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более
	от 5 до 60

80

	Диапазон температур воды, °С
	от 5 до 90

	Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм
	3/4

	Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм
	1/2

	Габаритные размеры, мм, не более:

длина х ширина х высота
	80 х 65 х 72
	110 х 65 х 72

	Масса, кг, не более
	0,65

	Средний срок службы, лет
	12


Периодическая поверка осуществляется в соответствии с документом МИ 2997-2006.
Интервал между поверками – 6 лет!
Дистанционное считывание данных

Импульсный выход основан на воздействии магнитного поля постоянного магнита на геркон, при        котором  происходит чередующееся замыкание и размыкание контактов геркона. Геркон формирует  пассивный выходной сигнал («сухой контакт»), который может считываться любым  счетчиком импульсом, вычислителем и регистратором (определяется при заказе).
   Импульсный выход решен по 4-х проводной схеме, что позволяет подключать  счетчик как к обычным релейным считывающим устройствам, так и к устройствам, поддерживающих стандарт NAMUR (DIN EN 50227, DIN 192234).
Стандарт NAMUR предусматривает возможностью контроля считывающим устройством  обрыва провода и короткого замыкания. Для этого в цепь  геркона включены два дополнительных сопротивления. 
   Для присоединения импульсного выхода по стандарту NAMUR провода 1 и 2 соединяются между собой (шунтируются). Сигнал передается по проводам 3 и 4.
Датчик выдает один полный импульс при прохождении 10 л жидкости.
[image: image11.png]CTaHgapl



    [image: image3.png]R1




                         [image: image4.png]



Монтаж и подготовка счетчика к работе

1. Перед монтажом  счетчика следует удалить пластиковые предохранительные колпачки с патрубков счетчика.
2. Перед установкой счетчика следует проверить целостность пломбировочного хомута и  наличие  в    паспорте клейма о первичной поверке. При этом заводской номер, указанный в паспорте, должен совпадать с номером, нанесенным на циферблат.
3. Трубопровод на участке монтажа водосчетчика должен иметь прямые участки не менее 3Ду до   счетчика и 1 Ду после счетчика. (Ду – диаметр условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присоединительных полусгонов (13).
4. Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными опорами, чтобы предотвратить   передачу на корпус счетчика  усилий от температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа.
5. При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика.
6. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
7. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим или меньшим диаметра условного прохода счетчика, производится с помощью переходников, устанавливаемых вне зоны прямых     участков.
8. Перед счетчиком должен  быть установлен фильтр механической очистки с размером ячейки  фильтроэлемента не более 500мкм.
9. Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя  сильное магнитное поле (например, силовых трансформаторов).
10. Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном трубопроводе счетным механизмом вниз не допускается.
11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является частью заземления, место установки   счетчика должно быть электрически шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к дополнительной коррозии данного участка трубопровода.

12. Использование прокладок, заужающих проходное сечение полусгонов, а также попадание    нерастворимых частиц на сетку струевыпрямителя могут привести к существенным искажениям показаний водосчетчика.

13. При установке в присоединительный полусгон встроенного обратного клапана следует  придерживаться следующих правил:

· обратный клапан устанавливается в полусгон на выходе из счетчика;

· обратный клапан должен устанавливаться так, чтобы он открывался по ходу движения жидкости;

· встроенный обратный клапан не влияет на точность показаний водосчетчика, но повышает общее  гидравлическое сопротивление водомерного узла;
Пример установки водосчетчика

[image: image5.png]



Спецификация
	№ поз.
	Наименование
	Кол-во

	1
вариант №1
	Водосчетчик «Пульс» 15 (15Х/15Г/15У)
	1

	вариант №2
	Водосчетчик «Пульс» 15 (15ИХ/15ИГ/15УИ) 

 (с импульсным выходом)
	1

	2.1
	Кран шаровой с полусгоном AQUA-S, ВН 1/2dy
	1

	2.2
	Кран шаровой AQUA-S, ВB 1/2 dy
	1

	3
	Фильтр угловой AQUA-S, 500мкм, 1/2 dy
	1

	4*
	Футорка НВ, 1/2х3/4 dy
	2


* - при dy=15 поз.4 не устанавливается.
Присоединительные полусгоны поставляются в комплекте со счетчиком
Комплектность

В комплект поставки входят:
· счетчик воды
- 1 шт.
· руководство по эксплуатации (паспорт) 
- 1 экз.
· упаковка
- 1 шт.
Присоединители для счетчиков воды Ду 15 мм (ниппель – 2 шт., гайка накидная – 2 шт., прокладка – 2 шт.)  в комплект поставки не входят и комплектуются по отдельному заказу.

Маркировка и пломбирование

Маркировка счетчиков воды Dу 15мм размещается на лицевой панели счетного механизма.
 Маркировка счетчика должна соответствовать 5.5.1 ГОСТ Р 50601, быть отчетливой и содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- тип счетчика;

- диаметр условного прохода;

- наибольшую допустимую температуру измеряемой воды;

- условное обозначение счетчика;

- номинальный расход, м3/час;

- максимальное рабочее давление в барах, если оно превышает 10 бар;

- передаточный коэффициент К, м3/имп.;

- изображение знака Государственного реестра;

- год изготовления;

- порядковый номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- для сертифицированных счетчиков Знак соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р, наносимый на каждый счетчик, его тару, упаковку, товаросопроводительную и эксплуатационную документацию;

-направление потока (на корпусе счетчика).
Пломбирование.
В целях предотвращения доступа к узлам регулировки, на счетчик устанавливаются пломбы, несущие на себе поверительные клейма. Пломба  устанавливается на регулирующее устройство и на крышку счетного механизма.
Перечень возможных неисправностей

Таблица 2
	Наименование неисправностей, внешнее проявление  и дополнительные  признаки
	Вероятная  причина
	Методы устранения

	Вода не  проходит  через счетчик
	Засорился  фильтр
	Вскрыть фильтр, очистить  и  промыть его. Установить фильтр  на  место

	Вода  проходит  через  счетчик (прослушивается  шум  текущей воды), а стрелочный индикатор не вращается
	Поломка роторного или счетного механизма
	Устранение  неисправности производится  на  предприятии- изготовителе (если  не  истек гарантийный срок)  или специализированным ремонтным предприятием


Поверка счетчиков
Поверка производится при выпуске из производства и ремонта в соответствии с методикой поверки.
Межповерочный интервал для:
   для счетчиков холодной воды – 6лет,

   для счетчиков горячей воды – 4года.

Внимание! В соответствии с правилами по метрологии ПР 50. 2. 006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» п. 2.14. в случае утраты свидетельства о поверке или повреждении поверительного клейма, пломбы, несущих на себе поверительные клейма, счетчик воды подвергается внеочередной поверке.
Условия хранения и транспортировки
Счетчики должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
Воздух в помещении,  в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.
Транспортирование счетчиков должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
Гарантийные обязательства

   Прибор соответствует указанным техническим данным и характеристикам при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

   Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня первичной поверки. При отсутствии в паспорте даты ввода в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации отсчитывается со дня первичной поверки.

   Гарантийный ремонт не осуществляется, если счетчики вышли из строя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний настоящего паспорта, а также нарушения правил транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт не осуществляется, если качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сохраняйте паспорт! Счетчики без паспортов в гарантийный ремонт не принимаются.

Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:
- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации,   транспортировки и хранения;
- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб;
- укорачивания кабеля герконового датчика;
- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства водосчетчика;
- если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- случайного повреждения водосчетчика со стороны Покупателя;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями – пожаром и т.п.;
Претензии принимаются только при наличии заполненного Гарантийного талона. Транспортировка неисправного изделия осуществляется Покупателем.

Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от загрязнений.

Внимание! Перед  запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Нарушение требований этого документа влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем






